## TestSuite
用例目录 | 用例名称 | 前置条件 | 用例步骤 | 预期结果 | 用例等级
ToolBox APP-状态页 | 开/关机验证 | 设备当前为关机状态 | 1.手机使用ToolBox APP读取设备信息 2.将开关置为启用 3.写入设备 4.手机使用ToolBox APP读取设备信息 5.将开关置为禁用 6.写入设备 7.手机使用ToolBox APP读取设备信息 | 1.设备状态显示为“关机”，后面的开关为禁用状态 2.弹出写入框 3.写入成功，设备开机 4.设备状态显示为“开机”，后面的开关为启用状态 5.弹出写入框 6.写入成功，设备关机 7.设备状态显示为“关机”，后面的开关为禁用状态 | 低
ToolBox APP-状态页 | 液位状态显示验证 | 空 | 1.未进行过标定 2.当检测结果为缺液时 3.当检测结果为满液时 4.当检测到传感器错误时 | 1.显示：未标定 2.显示：缺液 3.显示：满液 4.显示：错误 | 低
ToolBox APP-设置页-常用设置 | 上报间隔验证 | 空 | 默认值检查 输入0、1441 输入非数字 输入720，并写入 再读取设备信息 | 默认1440min 提示：合法范围：1-1440 无法输入 写入成功 上报间隔为720min | 低
ToolBox APP-设置页-常用设置 | 满液标定验证 | 空 | 点击“标定” 写入设备 | 弹出写入框 写入成功，查看日志触发标定操作 | 低
ToolBox APP-设置页-警报设置 | 警报上报验证 | 空 | 默认值检查 将配置项禁用 写入设备再读取 | 默认启用，显示采集间隔、警报次数、警报解除上报 隐藏采集间隔、警报次数、警报解除上报 警报上报为禁用，无采集间隔、警报次数、警报解除上报 | 低
ToolBox APP-设置页-警报设置 | 采集间隔验证 | 上报间隔为1440min | 默认值检查 输入0、1441 输入非数字 输入720，并写入 再读取设备信息 | 默认10min 提示：合法范围：1-1440 无法输入 写入成功 采集间隔为720min | 低
ToolBox APP-设置页-警报设置 | 采集间隔范围根据上报间隔调整验证 | 上报间隔为720 | 输入0、721 输入360，并写入 再读取设备信息 修改上报间隔为10min，写入 | 提示：合法范围：1-720 写入成功 采集间隔为360min 提示采集间隔合法范围：1-10 | 低
ToolBox APP-设置页-警报设置 | 警报次数验证（范围为1~1000） | 空 | 默认值检查 输入0、1001 输入非数字 输入1000，并写入 再读取设备信息 | 默认3次 提示：合法范围：1-1000 无法输入 写入成功 警报次数为1000 | 低
ToolBox APP-设置页-警报设置 | 警报解除上报 | 空 | 默认值检查 将配置项禁用，写入设备再读取 | 1. 默认启用 2. 仍为禁用 | 1. 低
ToolBox APP-文案 | 中文文案验证 | 空 | 核对所有新增中文文案 | 1. 符合产品需求 | 1. 低
ToolBox APP-文案 | 英文文案验证 | 空 | 核对所有新增英文文案 | 符合产品需求 | 低
ToolBox APP-文案 | 中英文切换验证 | 空 | 反复切换中英文 | 所以翻译正常切换，配置项内容正常显示 | 低
ToolBox APP-debug模式 | debug模式下，显示C1、C2、ΔC；C1'、C2'、ΔC'的值 | 空 | ToolBox设置为debug模式，读取设备信息 重新标定和采集后，再次读取设备信息 | debug日志中，可查询到当前C1、C2、ΔC；C1'、C2'、ΔC'的值 debug日志中，查询到更新后C1、C2、ΔC；C1'、C2'、ΔC'的值 | 低
ToolBox PC-状态页 | 开/关机验证 | 设备当前为关机状态 | 1.使用ToolBox PC读取设备信息 2.点击开机按钮 3.使用ToolBox PC读取设备信息 4.点击关机按钮 5.使用ToolBox PC读取设备信息 | 1.设备状态显示为“关机”，右上角显示开机按钮 2.写入成功，设备开机 3.设备状态显示为“开机”，右上角显示关机按钮 4.写入成功，设备关机 5.设备状态显示为“关机”，右上角显示开机按钮 | 低
ToolBox PC-状态页 | 液位状态显示验证 | 空 | 未进行过标定 当检测结果为缺液时 当检测结果为满液时 当检测到传感器错误时 | 显示：未标定 显示：缺液 显示：满液 显示：错误 | 低
ToolBox PC-设备设置页-基本设置 | 上报间隔验证 | 空 | 默认值检查 输入0、1441 输入非数字 | 默认1440min 提示：合法范围：1-1440 无法输入 | 低
ToolBox PC-设备设置页-基本设置 | 满液标定验证 | 空 | 点击“标定” 写入设备 | 触发写入 写入成功，查看日志触发标定操作 | 低
ToolBox PC-设备设置页-警报设置 | 缺液告警验证 | 空 | 默认值检查 将配置项禁用 写入设备再读取 | 默认启用，显示采集间隔、警报次数、警报解除上报 隐藏采集间隔、警报次数、警报解除上报 警报上报为禁用，无采集间隔、警报次数、警报解除上报 | 低
ToolBox PC-设备设置页-警报设置 | 采集间隔验证 | 上报间隔为1440min | 默认值检查 输入0、1441 输入非数字 输入720，并写入 再读取设备信息 | 默认10min 提示：合法范围：1-1440 无法输入 写入成功 采集间隔为720min | 低
ToolBox PC-设备设置页-警报设置 | 采集间隔范围根据上报间隔调整验证 | 上报间隔为720 | 输入0、721 输入360，并写入 再读取设备信息 修改上报间隔为10min，写入 | 提示：合法范围：1-720 写入成功 采集间隔为360min 提示采集间隔合法范围：1-10 | 低
ToolBox PC-设备设置页-警报设置 | 警报次数验证 | 空 | 默认值检查 输入0、1001 输入非数字 输入1000，并写入 再读取设备信息 | 默认3次 提示：合法范围：1-1000 无法输入 写入成功 警报次数为1000 | 低
ToolBox PC-设备设置页-警报设置 | 警报解除上报验证 | 空 | 默认值检查 将配置项禁用，写入设备再读取 | 默认启用 仍为禁用 | 低
ToolBox PC-文案 | 中文文案验证 | 空 | 核对所有新增中文文案 | 符合产品需求 | 低
ToolBox PC-文案 | 英文文案验证 | 空 | 核对所有新增英文文案 | 符合产品需求 | 低
ToolBox PC-文案 | 中英文切换验证 | 空 | 反复切换中英文 | 所以翻译正常切换，配置项内容正常显示 | 低
固件-标定-开机自标定 | 首次开机20min后触发自标定 | 设备烧录后关机状态（或重置） 设备接传感器 | 将设备开机 | 等待20min设备触发自标定，日志打印标定的C1、C2、ΔC，上报标定成功 | 高
固件-标定-开机自标定 | 首次开机未到20min又关机，20min到不会触发自标定 | 设备接传感器 首次开机时间<20min | 将设备关机20min，观察日志 | 未打印触发自标定 | 中
固件-标定-开机自标定 | 首次开机20min内触发过满液标定，不会再触发自标定 | 设备接传感器 首次开机时间<20min | ToolBox触发满液标定 设备开机时间达到20min | 执行标定，日志打印当前的C1、C2、ΔC，上报标定成功 未打印触发自标定 | 高
固件-标定-开机自标定 | 开机后仅触发一次开机自标定 | 设备烧录后关机状态（或重置） | 将设备开机，挂测1h，查阅日志 | 仅执行一次自标定 | 高
固件-标定-开机自标定 | 未自标定成功过，再关机开机，能触发自标定 | 设备烧录后关机状态（或重置） 未接传感器 | 将设备开机，未达到20min 设备开机时间达到20min 将设备关机接上传感器再开机，开机时间达到20min | 设备为未标定状态 执行自标定，标定结果为失败，上报标定失败 执行自标定，标定结果为成功，上报标定成功 | 中
固件-标定-开机自标定 | 标定成功后，再关机开机，不会再次触发自标定 | 设备接传感器，开机时间>20min，已标定 | 将设备关机再开机，未达到20min 设备开机时间达到20min | 设备为已标定状态，正常进行采集判定和报警 不再执行标定 | 高
固件-标定-开机自标定 | 未标定成功过，异常掉电，再上电仍会再次触发自标定 | 设备烧录后关机状态（或重置） 未接传感器 | 将设备电池拔出后再插入，未到20min 设备开机时间达到20min 将设备电池拔出后接上传感器再插入，开机时间达到20min | 设备为未标定状态 执行自标定，标定结果为失败，上报标定失败 执行自标定，标定结果为成功，上报标定成功 | 中
固件-标定-开机自标定 | 标定成功过，异常掉电，再上电不会触发自标定 | 设备接传感器 开机时间>20min 已标定 | 将设备电池拔出后再插入，未到20min 设备开机时间达到20min | 设备为已标定状态，正常进行采集判定和报警 不再执行标定 | 高
固件-标定-开机自标定 | 标定成功过，重置设备，开机后仍会再次触发自标定 | 设备接传感器 开机时间>20min 已标定 | 将设备重置，未到20min 设备开机时间达到20min | 设备为未标定状态 执行自标定，标定结果为成功，上报标定成功 | 高
固件-标定-开机自标定 | 未标定成功过，重置设备，开机后仍会再次触发自标定 | 设备未接传感器 开机时间>20min | 将设备重置，未达到20min 设备开机时间达到20min | 设备为未标定状态 执行自标定，标定结果为失败，上报标定失败 | 中
固件-标定-开机自标定 | 首次开机未到20min，IPSO下发修改自标定时间，时间重新计算 | 设备接传感器 首次开机时间<20min 将上报周期设置为1分钟 | 在第19分钟时，IPSO下发修改自标定时间为10min | 时间顺延，在开机后的第29分钟时触发自标定 | 低
固件-标定-开机自标定 | 未标定成功过，IPSO下发修改自标定时间后，重启设备，按修改后的时间触发自标定 | 设备接传感器 首次开机时间<20min 将上报周期设置为1分钟 IPSO下发修改自标定时间为10min | 将设备重启 | 设备重启后在第10分钟时触发自标定 | 低
固件-标定-开机自标定 | 标定成功过，IPSO下发修改自标定时间，重启设备，不会再次触发自标定 | 设备已标定过，IPSO下发修改自标定时间为5min | 将设备重启，等待5min | 设备不会再触发自标定 | 低
固件-标定-满液标定 | ToolBox触发满液标定 | 未接传感器 | 使用ToolBox APP触发满液标定 使用ToolBox PC触发满液标定 设备接上传感器，使用ToolBox APP触发满液标定 使用ToolBox PC触发满液标定 | 设备采集失败，立即上报标定失败 设备采集失败，立即上报标定失败 设备采集成功，立即上报标定成功 设备采集成功，立即上报标定成功 | 高
固件-标定-满液标定 | IPSO下发触发满液标定 | 未接传感器 | 下发IPSO触发满液标定 设备接上传感器 下发IPSO触发满液标定 | 设备采集失败，立即上报标定失败 设备采集成功，立即上报标定成功 | 高
固件-标定-满液标定 | 满液标定会覆盖自标定结果 | 设备接上传感器 已触发自标定 | 使用ToolBox APP触发满液标定 下发IPSO触发满液标定 | 设备采集成功，立即上报标定成功，满液标定覆盖自标定的结果 设备采集成功，立即上报标定成功，覆盖上一次标定的结果 | 中
固件-采集-采集间隔&周期上报间隔验证 | 开启警报设置，按采集间隔进行采集 | 空 | 开启警报设置 | 设备按采集间隔进行采集 | 高
固件-采集-采集间隔&周期上报间隔验证 | 未开启警报设置，仅周期上报前采集 | 空 | 禁用警报设置 | 设备仅在周期上报前进行采集 | 高
固件-采集-采集间隔&周期上报间隔验证 | 开启警报设置，采集间隔为10min，上报间隔为1440min，修改上报周期为10min，不影响采集时序 | 开启警报设置 采集间隔为10min 上报间隔为1440min | 修改上报周期为10min | 不影响原来的采集时序，每10分钟上报一次周期包 | 中
固件-采集-采集间隔&周期上报间隔验证 | 开启警报设置，采集间隔为10min，上报间隔为10min，修改上报周期为5min，此时采集间隔也变为5min | 开启警报设置 采集间隔为10min 上报间隔为10min | 修改上报周期为5min 修改采集间隔为5min，写入 | ToolBox提示采集间隔有误，无法写入 设备每五分钟采集一次，每五分钟也会上报一次，上报前仍会再采集一次 | 中
固件-采集-采集间隔&周期上报间隔验证 | 未标定时，仍按采集周期进行采集，只有上报周期时才上报未标定 | 设备重置 采集周期设置为1min 上报间隔设置为2min | 将设备开机时间<20min 设备开机时间=20min 设备开机时间>20min | 1min采集一次，2min上报一次未标定 执行自标定，上报标定成功 1min采集一次，采集后进行判定，2min上报一次判定结果 | 中
固件-采集-采集间隔&周期上报间隔验证 | 传感器采集失败时，仍按采集周期进行采集，只有上报周期时才上报错误 | 设备重置 采集周期设置为1min 上报间隔设置为2min 未接传感器 | 将设备开机时间<20min 设备开机时间=20min 设备开机时间>20min | 1min采集一次，2min上报一次错误 执行自标定，上报标定失败 1min采集一次，2min上报一次错误 | 中
固件-采集-状态判定验证 | 液位高于传感器，判定结果为满液 | 采集间隔为1min 液位高于传感器 | 设备进行满液标定 等待1min采集间隔到 | 标定成功，更新当前的C1、C2、ΔC 采集成功，更新当前的C1'、C2'、ΔC'，此时¦ΔC'-ΔC¦ < 1.2判定状态为满液 | 高
固件-采集-状态判定验证 | 液位位于传感器中间，判定结果为缺液 | 设备已标定 采集间隔为1min | 降低液位至传感器中间，等待1min采集间隔到 | 采集成功，更新当前的C1'、C2'、ΔC'，此时¦ΔC'-ΔC¦ >= 1.2判定状态为缺液 | 高
固件-采集-状态判定验证 | 液位低于传感器，判定结果为缺液 | 设备已标定 采集间隔为1min | 降低液位至低于传感器，等待1min采集间隔到 | 采集成功，更新当前的C1'、C2'、ΔC'，此时¦ΔC'-ΔC¦ < 0.5 ¦C1'-C1¦ >= 1.5 ¦C2'-C2¦ >= 1.5判定状态为缺液 | 高
固件-采集-状态判定验证 | 添加洗手液至传感器上方，判断结果为满液 | 设备已标定 采集间隔为1min | 添加洗手液至传感器上方，等待1min采集间隔到 | 采集成功，更新当前的C1'、C2'、ΔC'，此时¦ΔC'-ΔC¦ < 0.5 ¦C1'-C1¦ < 1.5 ¦C2'-C2¦ < 1.5判定状态为满液 | 高
固件-采集-状态判定验证 | 液位从高于传感器下降至低于传感器时，判定为缺液后，不会再误判为满液 | 设备已标定 采集间隔为1min 液位高于传感器 | 液位缓慢下降至传感器中间 再持续下降 | 能判定到缺液 依然判定为缺液，不会误判为满液 | 高
固件-采集-状态判定验证 | 液位从高于传感器下降至判定为缺液后，添加洗手液至高于传感器，可正常判定为满液 | 设备已标定 采集间隔为1min 液位高于传感器 | 液位缓慢下降至判定到缺液，再添加洗手液至高于传感器 | 判定状态为满液 | 高
固件-采集-状态判定验证 | IPSO修改判定值，使用新的判定值进行判定 | 设备已标定 采集间隔为1min | 液位缓慢下降至低于传感器 再添加洗手液至高于传感器 | 使用新的判定值判断为缺液 使用新的判定值判断为满液 | 中
固件-采集-状态判定验证 | 采集间隔之间直接从满液到严重缺液， | 空 |  |  | 中
固件-警报上报 | 由满液→缺液时，设备立即上报1个警告包，后续按照采集间隔再上报（报警次数-1）个警告包 | 开启警报上报，采集间隔设置为2min，报警次数设置为5 | 液位缓慢下降至判定到缺液 等待8min，查看日志 等待5min，查看日志 | 设备立即上报一个缺液警告包 每2分钟触发一次采集，采集判定都为缺液，上报四个缺液警告包 每2分钟触发一次采集，采集判定都为缺液，不会上报缺液警告包 | 高
固件-警报上报 | 开启警报解除上报，在告警次数还未上报完时，由缺液→满液，设备立即上报1个解除警告包 | 开启警报上报&警报解除上报，采集间隔设置为2min，报警次数设置为5 | 液位缓慢下降至判定到缺液 等待4min，查看日志 添加洗手液至传感器上方，等待采集 | 设备立即上报一个缺液警告包 每2分钟触发一次采集，采集判定都为缺液，上报两个个缺液警告包 采集判定都为满液，上报警报解除包 | 高
固件-警报上报 | 开启警报解除上报，在告警次数已上报完时，由缺液→满液，设备立即上报1个解除警告包 | 开启警报上报&警报解除上报，采集间隔设置为2min，报警次数设置为5 | 液位缓慢下降至判定到缺液 等待10min，查看日志 添加洗手液至传感器上方，等待采集 | 设备立即上报一个缺液警告包 每2分钟触发一次采集，采集判定都为缺液，上报四个缺液警告包 采集判定都为满液，上报警报解除包 | 高
固件-警报上报 | 关闭警报解除上报，由缺液→满液时，设备不会上报解除警告包 | 开启警报上报&警报解除上报，采集间隔设置为2min，报警次数设置为5 | 液位缓慢下降至判定到缺液 等待10min，查看日志 添加洗手液至传感器上方，等待采集 | 设备立即上报一个缺液警告包 每2分钟触发一次采集，采集判定都为缺液，上报四个缺液警告包 采集判定都为满液，无上报包 | 高
固件-警报上报 | 关闭警报上报，由满液→缺液时，设备不会上报警告包 | 禁用警报上报 | 液位缓慢下降至判定到缺液 | 设备不会上报缺液警告包 | 高
固件-警报上报 | 未达到报警次数，修改报警次数验证 | 开启警报上报，采集间隔设置为2min，报警次数设置为5 | 液位缓慢下降至判定到缺液 等待4min，查看日志 修改报警次数为10次 | 设备立即上报一个缺液警告包 每2分钟触发一次采集，采集判定都为缺液，上报两个缺液警告包 重载报警次数，重新计算上报警告包10次 | 中
固件-IPSO-上报数据 | 周期包 | 空 | 未标定 已标定且当前是满液 已标定且当前是缺液 传感器采集异常 | 0175XX 03ed00 0175XX 03ed01 0175XX 03ed02 0175XX 03edff | 中
固件-IPSO-上报数据 | 标定状态包 | 空 | 标定成功 标定失败 | 04ee01 04ee00 | 中
固件-IPSO-上报数据 | 告警包 | 空 | 缺液告警 解除告警 | 83ed0201 83ed0100 | 中
固件-IPSO-下行数据 | 下行重启设备 | 空 | 下发ff10ff | 设备重启 | 中
固件-IPSO-下行数据 | 下行修改上报间隔 | 空 | 1.下发修改为5min：ff8e 00 0500 2.下发修改为1441min：ff8e 00 a105 3.下发修改为0min：ff8e 00 0000 | 1.设备回复fe8e000500，设备按5min周期上报 2.修改失败，设备无回复 3.修改失败，设备无回复 | 中
固件-IPSO-下行数据 | 下行获取设备状态 | 空 | 1.下发ff28ff | 回复周期包的内容 | 中
固件-IPSO-下行数据 | 下行设置缺液告警开启/关闭、警报次数、解除告警上报开启/关闭 | 空 | 1.下发启用告警、启用解除告警、警报次数为1次：ff7e 81 0000 0100 2.下发禁用告警、禁用解除告警、警报次数为1000次：ff7e 00 0000 e803 3.下发启用告警、启用解除告警、警报次数为0次：ff7e 81 0000 0000 4.下发禁用告警、禁用解除告警、警报次数为1001次：ff7e 00 0000 e804 | 1.回复fe7e8100000100，toolbox读取为启用告警、启用解除告警、警报次数为1次 2.回复fe7e000000e803，toolbox读取禁用告警、禁用解除告警、警报次数为1000次 3.修改失败，设备无回复 4.修改失败，设备无回复 | 中
固件-IPSO-下行数据 | 下行配置采集间隔 | 空 | 下发配置采集间隔为5min：ffbb 00 0500 下发配置采集间隔为1441min：ffbb 00 a105 3.下发修改为0min：ffbb 00 0000 | 1.设备回复febb000500，设备按5min周期采集 2.修改失败，设备无回复 3.修改失败，设备无回复 | 中
固件-IPSO-下行数据 | 下行配置开机x(s)后进入标定的延时时间 | 空 | 下发配置开机自标定延迟时间为10min：ffc0 5802 下发配置开机自标定延迟时间为0min：ffc0 0000 | 设备回复ffc05802，开机后10min进行自标定 设备不回复，不生效 | 中
固件-IPSO-下行数据 | 下发满液标定功能 | 空 | 下发ff62 ff | 设备进行手动标定，刷新标定值 | 中
固件-IPSO-下行数据 | 下发查询电容标定值、采集值、判定值 | 空 | 下发查询电容标定值：ffbe 00 下发查询电容采集值：ffbe 01 下发查询电容判定值：ffbe 02 | 设备回复febe 00 XXXX XXXX XXXX 设备回复febe 01 XXXX XXXX XXXX 设备回复febe 02 XXXX XXXX XXXX | 中
固件-IPSO-下行数据 | 下发修改电容标定值、判定值 | 空 | 下发修改全部标定值C1为60.00，C2为60.00，ΔC为0.48：ffbf 00 7017 7017 3000 0000 下发修改C1标定值为60.00：ffbf 02 7017 0000 0000 0000 下发修改C2标定值为60.00：ffbf 04 7017 0000 0000 0000 下发修改ΔC标定值为0.48：ffbf 06 3000 0000 0000 0000 下发修改全部判定值：ffbf 01 9600 a000 aa00 b400 下发修改判定值1：ffbf 03 9600 0000 0000 0000 下发修改判定值2：ffbf 05 a000 0000 0000 0000 下发修改判定值3：ffbf 07 aa00 0000 0000 0000 下发修改判定值4：ffbf 09 b400 0000 0000 0000 | 查看设备标定值C1为60.00，C2为60.00，ΔC为0.48 查看设备标定值C1为60.00 查看设备标定值C2为60.00 查看设备标定值ΔC为0.48 查看设备判定值1为1.5 ，判定值2为1.6，判定值3为1.7， 判定值4为1.8 查看设备判定值1为1.5 查看设备判定值2为1.6 查看设备判定值3为1.7 查看设备判定值4为1.8 | 中
固件-场景测试 | 不同的洗手液判定情况验证（乳液、泡沫水、水） |  |  | 每个都能判定正常 | 高
固件-场景测试 | 洗手液中存在泡沫的情况验证 |  |  | 不能误判，不能延时太久（优先看是否误判） | 高
固件-场景测试 | 洗手液挂壁的情况验证 |  |  | 不能误判，不能延时太久 | 高
固件-场景测试 | 传感器两种贴片方向验证 |  |  | 两种方式基本无误差 | 高
固件-场景测试 | 洗手液机倾斜情况验证 |  |  | 主要看效果 | 高
固件-场景测试 | 验证不同壁厚桶的情况（3mm） |  |  | 复核 | 高
固件-场景测试 | 传感器沾水，沾洗手液的情况验证 |  |  | 复核 | 高
固件-场景测试 | 采集一致性验证 | 外部条件统一，采集周期设置为1min，两台 | 挂测12h（采集720次），查看每次C1、C2采集值 | 采集值偏差不大 | 高
固件-场景测试 | 桶表面贴纸情况验证 |  |  | 不影响正常判定 | 高
固件-场景测试 | 三种固定方式的情况验证 |  |  | 不影响正常判定 | 高
固件-场景测试 | 添加与标定不同浓度的液体后，采集情况验证（浓->稀，稀->浓） |  |  | 不影响正常判定 | 高
固件-场景测试 | 跟进电极片距离影响 | 空 |  |  | 高